Phân Tích Vi Lương

Hệ thống định lượng FIA nhạy và chính xác cho POCT

Model Sản phẩm: MA-V

Những ưu điểm về hiệu suất

Kích thước: 692*594*680 (mm)

- Vận hành bằng màn hình cảm ứng

- Quản lý vật phẩm trực quan

- Giám sát thời gian thực lượng vật phẩm còn lại

Hệ thống thông minh

- Hỗ trợ xét nghiệm mẫu máu ngoại vi/huyết thanh/huyết tương/máu toàn phần

- Thiết kế 2 kim riêng biệt, tránh lây nhiễm chéo

Hỗ trợ nhiều loại mẫu

- Công suất lên tới 180 xét nghiệm/giờ

- 4 vị trí thuốc thử, 25 vị trí mẫu

Hiệu suất cao

- Hê thống kiểm soát nhiệt độ ổn định cho khu vực ủ mẫu

- Truyền thông tin hai chiều với hệ thống LIS/HIS

- Kênh xét nghiệm đặc biệt dành cho mẫu khẩn cấp

- Dung lượng lưu trữ dữ liệu lên đến 1.000,00 kết quả

Nhiều tính năng mạnh mẽ

- Chế độ đưa thẻ xét nghiệm vào/lấy mẫu/phát hiện tự động

- Nhận diện thông tin mã vạch tự động

- Chức năng đối chiếu mẫu tự động

Vận hành hoàn toàn tự động

Bộ thuốc thử xét nghiệm nhanh định lượng FIA tương thích

Danh sách xét nghiệm KOFA Biotech

Nhiễm trùng: hsCRP+CRP, PCT, SAA, xét nghiệm 2 trong 1 (CRP/SAA), IL-6

Chỉ số tim mạch: Myo, cTnI, NT-proBNP, CK-MB, H-FABP, xét nghiệm 2 trong 1 (cTnI/CK-MB), xét nghiệm 3 trong 1 (cTnI/CK-MB / Myo), BNP, xét nghiệm 3 trong 1 (cTnI/NT-proBNP/D-Dimer), Lp-PLA2

Tiểu đường: HbA1C

Đông máu: D-Dimer

Chức năng thận: NGAL, mALB

Chỉ số tổn thương não: S100β

Chức năng tuyến giáp: TT3, TT4, TSH, fT3, fT4

Hormone giới tính: LH, FSH, β-hCG, PRL, PROG

Thông tin chi tiết sản phẩm

Phương pháp: Xét nghiệm sắc ký‎‎ miễn dịch huỳnh quang

Quy cách đóng gói: 25 thẻ xét nghiệm/hộp, 40 thẻ xét nghiệm/hộp, 100 thẻ xét nghiệm/hộp

Sản phẩm bao gồm: Thẻ xét nghiệm, ID Chip, dung dịch đệm mẫu và hướng dẫn sử dụng

Nhiệt độ bảo quản: nhiệt độ phòng 10–30°C (50–86°F)

Thời hạn sử dụng: 24 tháng

| Bảng thông số cho bộ thuốc thử xét nghiệm nhanh |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Loại xét nghiệm | Sản phẩm | Bệnh | Loại mẫu | Thời gian yêu cầu | Phạm vi báo cáo lâm sàng | Chứng nhận |
| Nhiễm trùng | hsCRP+CRP | Các bệnh tim mạch Viêm nhiễm | Huyết thanh/Huyết tương: 5 µL Máu toàn phần: 10 µL | 3 phút | 0,5–200,0 mg/L | CE NMPA |
|  | PCT | Viêm nhiễm Nhiễm khuẩn Nhiễm trùng huyết | Huyết thanh/Huyết tương: 30 µL Máu toàn phần: 50 µL | 15 phút | 0,01–100,0 ng/mL | CE NMPA |
|  | SAA | Viêm nhiễm | Huyết thanh/Huyết tương: 5 µL Máu toàn phần: 10 µL | 5 phút | 5–200 mg/L | NMPA |
|  | Xét nghiệm 2 trong 1 (CRP/SAA) | Viêm nhiễm | Huyết thanh/Huyết tương: 5 µL Máu toàn phần: 10 µL | 15 phút | 0,5–100 mg/L | NMPA |
|  | IL-6 | Viêm nhiễm Nhiễm vi rút | Huyết thanh/Huyết tương Máu toàn phần: 75 µL | 15 phút | 3–4000 pg/mL | NMPA |
| Tim mạch | NT-proBNP | Suy tim | Huyết thanh/Huyết tương/ Máu toàn phần: 75 µL | 15 phút | 18–35000 ng/L | CE NMPA |
|  | Myo | Tổn thương cơ tim sớm Tổn thương cơ tim | Huyết thanh/Huyết tương: 50 µL Máu toàn phần: 100 µL | 15 phút | 2,4–400,0 ng/mL | CE NMPA |
|  | cTnI | Nhồi máu cơ tim Tổn thương cơ tim Hội chứng mạch vành cấp tính | Huyết thanh/Huyết tương/ Máu toàn phần: 75 µL | 15 phút | 0,03–100,0 ng/mL | CE NMPA |
|  | CK-MB | Tổn thương cơ tim Nhồi máu cơ tim | Huyết thanh/Huyết tương: 50 µL Máu toàn phần: 100 µL | 15 phút | 0,3–100,0 ng/mL | CE NMPA |
|  | H-FABP | Nhồi máu cơ tim cấp tính | Huyết thanh/Huyết tương/ Máu toàn phần: 50 µL | 15 phút | 2,0–120,0 ng/mL | CE NMPA |
|  | BNP | Suy tim | Huyết thanh/Huyết tương/ Máu toàn phần: 75 µL | 15 phút | 5–5000 pg/mL | NMPA |
|  | Xét nghiệm 3 trong 1 (cTnI/CK-MB/Myo) | Tổn thương cơ tim Nhồi máu cơ tim | Huyết thanh/Huyết tương/ Máu toàn phần: 75 µL | 15 phút | CK-MB: 0,3–100,0 ng/mL Myo: 2,4–400,0 ng/mL cTnI: 0,03–100,0 ng/mL | CE NMPA |
|  | Xét nghiệm 2 trong 1 (cTnI/CK-MB) | Tổn thương cơ tim Nhồi máu cơ tim | Huyết thanh/Huyết tương/ Máu toàn phần: 75 µL | 15 phút | CK-MB: 0,3–100,0 ng/mL cTnI: 0,03–100,0 ng/mL | CE NMPA |
|  | 3 trong 1 (cTnI/NT-proBNP/D-Dimer) | Nhồi máu cơ tim Suy tim Đông máu nội mạch lan tỏa | Huyết thanh/Huyết tương/ Máu toàn phần: 75 µL | 15 phút | cTnI: 0,1~50,0 ng/mL NT-proBNP: 18~35000 ng/L D-Dimer: 0,2~10,0 mg/L | NMPA |
|  | Lp-PLA2 | Bệnh tim mạch và bệnh mạch máu não | Huyết thanh/Huyết tương/ Máu toàn phần: 10 µL | 15 phút | 10–1000 ng/mL | NMPA |
| Tiểu đường | HbA1C | Tiểu đường Theo dõi mức đường huyết | Máu toàn phần: 10 µL | 15 phút | 4,0%–14,0% | CE NMPA |
| Đông máu | D-Dimer | Huyết khối tĩnh mạch | Huyết tương: 10 µL Máu toàn phần: 15 µL | 15 phút | 0,1–10,0 mg/L | CE NMPA |
| Chức năng thận | NGAL | Tổn thương chức năng thận | Huyết thanh/Huyết tương Máu toàn phần/Nước tiểu: 10 µL | 15 phút | 50–5000 ng/mL | NMPA |
|  | mALB | Bệnh thận | Nước tiểu: 75 µL | 15 phút | 5–300 mg/L | NMPA |
| Chấn thương não | S100β | Tổn thương não Tổn thương hệ thần kinh trung ương | Huyết thanh/Huyết tương Máu toàn phần: 75 µL | 15 phút | 0.05–10 ng/mL | NMPA |
| Chức năng tuyến giáp | TT3 | Rối loạn chức năng tuyến giáp | Huyết thanh/Huyết tương/ Máu toàn phần: 75 µL | 15 phút | 0,61–9,22 nmol/L | CE |
|  | TT4 | Rối loạn chức năng tuyến giáp | Huyết thanh/Huyết tương/ Máu toàn phần: 75 µL | 15 phút | 12,87–310 nmol/L | CE |
|  | TSH | Rối loạn chức năng tuyến giáp | Huyết thanh/Huyết tương/ Máu toàn phần: 75 µL | 15 phút | 0,1–100 µIU/mL | CE |
|  | fT3 | Rối loạn chức năng tuyến giáp | Huyết thanh/Huyết tương/ Máu toàn phần: 75 µL | 15 phút | 2,3–30,8 pmol/L | CE |
|  | fT4 | Rối loạn chức năng tuyến giáp | Huyết thanh/Huyết tương/ Máu toàn phần: 75 µL | 15 phút | 6,4–77,2 pmol/L | CE |
| Hormone giới tính | LH | Khả năng sinh sản | Huyết thanh/Huyết tương/ Máu toàn phần: 75 µL | 15 phút | 1–100 mIU/mL | CE |
|  | FSH | Khả năng sinh sản | Huyết thanh/Huyết tương/ Máu toàn phần: 75 µL | 15 phút | 1–100 mIU/mL | CE |
|  | β-hCG | Khả năng sinh sản | Huyết thanh/Huyết tương/ Máu toàn phần: 75 µL | 15 phút | 2–200.000 mIU/mL | CE |
|  | PRL | Khả năng sinh sản | Huyết thanh/Huyết tương/ Máu toàn phần: 75 µL | 15 phút | 1–200 ng/mL | CE |
|  | PROG | Khả năng sinh sản | Huyết thanh/Huyết tương/ Máu toàn phần: 75 µL | 15 phút | 1,5–60 ng/mL | CE |